Estudo da formação da ponta alterando as variáveis do Deconvo 1.1

# Por: Eduardo Monteiro de Barros

- Variáveis em estudo

  - “x Scale”

  - “y Scale”

  - “z Scale”

  - “Threshold”

- Introdução

Para cada imagem fornecida, o programa calcula um valor para as três primeiras variáveis, enquanto a última é constante e igual a 10 para qualquer imagem. O estudo dessas variáveis foi feito conforme está descrito em seus respectivos tópicos subseqüentes e anotando-se, por fim, os valores da altura e raios de curvatura da ponta decorrente (“tip height”, “x curvature radius and y curvature radius”). Depois de anotados todos os valores, conclusões puderam ser tiradas segundo a tendência funcional das alterações nas características da ponta, tendência esta mostrada também através de gráficos.

Definimos como padrão comparativo os valores das características da ponta obtidos quando usados os valores dados pelo programa.

Foi fornecida ao programa uma imagem de um polímero, conseguida por um Microscópio de Força Atômica Nanoscope III – Digital Instruments, salva num arquivo intitulado P1.001 , de modo que os seguintes valores foram obtidos:

  - “x Scale”

A tabela abaixo foi construída variando-se o valor predeterminado pelo programa para esta variável por um fator multiplicativo.

Tabela 1

| Tip Height (Angs) |  | Curvature Radius (Angs) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fator |  |  | x Axis | y Axis |  |
| 1/3 | CTE |  | 957 | 528 |  |
| 0,5 | CTE |  | 2155 | 1189 |  |
| 1 | CTE |  | 8622 | 4758 |  |
| 2 | CTE |  | 34488 | 19034 |  |
| 3 | CTE |  | 77600 | 42828 |  |

Em primeira instância, verificamos a não dependência da altura da ponta com relação à “x scale”. Diferentemente, fazendo alguns cálculos numéricos podemos notar a relação exponencial quadrática entre o fator de multiplicação e os raios de curvatura da ponta. Dessa maneira, temos o gráfico “x scale factor” X “Tip x axis curvature radius (angs)” abaixo:

  - “y Scale”

Esta variável foi intrigante pois não houve qualquer variação das características da ponta para qualquer alteração feita no valor predeterminado pelo programa.

  - “z Scale”

Na análise desta variável estudamos também a influência do “Threshold” nas características da ponta. Alteramos primeiro o valor calculado e fornecido pelo programa para “z scale” adicionando uma constante, ainda usando o valor padrão do “Threshold”, e anotamos os respectivos valores para as características da ponta para formar a tabela abaixo.

Assim pudemos montar e construir, respectivamente, a tabela e os gráficos abaixo:

Tabela 2

| Curvature Radius (Angs) |  | Tip Height (Angs) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CTE | x Axis |  | y Axis |  |  |
| 0 | 8622 |  | 4758 |  | 90 |
| 0,00002 | 8554 |  | 4729 |  | 91 |
| 0,00004 | 8497 |  | 4698 |  | 92 |
| 0,00006 | 8440 |  | 4667 |  | 92 |
| 0,00008 | 8385 |  | 4636 |  | 93 |
| 0,00010 | 8266 |  | 4609 |  | 93 |
| 0,00100 | 6316 |  | 3582 |  | 123 |
| 0,00200 | 5110 |  | 2893 |  | 156 |
| 0,00300 | 4251 |  | 2409 |  | 190 |
| 0,00400 | 3739 |  | 2092 |  | 223 |
| 0,01000 | 2015 |  | 1128 |  | 421 |
| 0,01200 | 1746 |  | 978 |  | 487 |
| 0,01220 | 1723 |  | 965 |  | 494 |
| 0,01230 | 1711 |  | 958 |  | 497 |
| 0,01234 | 1707 |  | 956 |  | 499 |
| 0,012343 | 1706 |  | 956 |  | 499 |
| 0,0123434 | 1706 |  | 956 |  | 499 |

Numa segunda etapa, alteramos o valor de “z scale” por fatores multiplicativos e iguais a 1 (tabela 3), 2 (tabela 4) e 0,5 (tabela 5) e variamos o “Threshold” desde o último valor para o qual o programa manda a mensagem “Increase Threshold” até o primeiro valor para o qual o programa manda a mensagem “Decrease Threshold”. Com os valores obtidos para as características da ponta pudemos montar as tabelas e gráficos a seguir:

Tabela 3

| Z | Curvature Radius (Angs) |  | Tip Height (Angs) |
| --- | --- | --- | --- |
| Threshold | x Axis | y Axis |  |
| 1 | - | - | INC |
| 2 | 8636 | 4837 | 98 |
| 3 | 8663 | 4848 | 97 |
| 4 | 8675 | 4850 | 96 |
| 5 | 8445 | 4785 | 95 |
| 6 | 8470 | 4795 | 94 |
| 7 | 8380 | 4755 | 93 |
| 8 | 8422 | 4764 | 92 |
| 9 | 8533 | 4745 | 91 |
| 10 | 8622 | 4758 | 90 |
| 11 | 8862 | 4833 | 89 |
| 12 | 7735 | 4686 | 88 |
| 13 | 8451 | 4945 | 87 |
| 14 | 8524 | 4985 | 86 |
| 15 | 8095 | 4781 | 85 |
| 16 | - | - | DEC |

Tabela 4

| 2Z | Curvature Radius (Angs) |  | Tip Height (Angs) |
| --- | --- | --- | --- |
| Threshold | x Axis | y Axis |  |
| 2 | - | - | INC |
| 4 | 4318 | 2418 | 197 |
| 6 | 4331 | 2424 | 195 |
| 8 | 4337 | 2425 | 193 |
| 10 | 4222 | 2392 | 191 |
| 12 | 4235 | 2397 | 189 |
| 14 | 4190 | 2377 | 187 |
| 16 | 4211 | 2382 | 185 |
| 18 | 4266 | 2372 | 183 |
| 20 | 4311 | 2379 | 181 |
| 22 | 4431 | 2416 | 179 |
| 24 | 3867 | 2343 | 177 |
| 26 | 4225 | 2472 | 175 |
| 28 | 4262 | 2492 | 173 |
| 30 | - | - | DEC |

Tabela 5

| 0,5Z | Curvature Radius (Angs) |  | Tip Height (Angs) |
| --- | --- | --- | --- |
| Threshold | x Axis | y Axis |  |
| 0,5 | - | - | INC |
| 1 | 17272 | 9674 | 49 |
| 1,5 | 17327 | 9696 | 48 |
| 2 | 17350 | 9700 | 48 |
| 2,5 | 16890 | 9571 | 47 |
| 3 | 16941 | 9591 | 47 |
| 3,5 | 16760 | 9511 | 46 |
| 4 | 16844 | 9528 | 46 |
| 4,5 | 17066 | 9491 | 45 |
| 5 | 17244 | 9517 | 45 |
| 5,5 | 17725 | 9666 | 44 |
| 6 | 15470 | 9372 | 44 |
| 6,5 | 16903 | 9891 | 43 |
| 7 | 17048 | 9971 | 43 |
| 7,5 | 16191 | 9562 | 42 |
| 8 | - | - | DEC |

Considere os valores para raios de curvatura e altura da ponta padrões quando o valor de “z scale” é o valor calculado pelo próprio programa (Z). Observe agora que quando dobramos z temos, para o dobro do threshold, aproximadamente o dobro da altura da ponta e a metade de seus raios de curvatura. Já quando reduzimos z à metade temos, para a metade do threshold, aproximadamente a metade da altura da ponta e o dobro de seus raios de curvatura. Assim sendo, podemos dizer que para um dado fator aplicado à “z scale” temos, de certa forma, uma correspondência entre um dado valor de threshold e um valor de threshold multiplicado pelo mesmo fator, de modo que os valores para os reios de curvatura da ponta são multiplicados pelo inverso do fator, enquanto que o valor para a altura da ponta é multiplicado pelo próprio fator.

Ou seja: Para um “z scale” igual à Z e um threshold igual a T temos uma altura de ponta h e raios de curvatura Rx e Ry. Quando multiplicamos Z por k temos para um threshold igual à kT uma altura de ponta kh e raios de curvatura Rx/k e Ry/k.

Para a Tabela 3 temos:

Para a Tabela 4 temos:

Para a Tabela 5 temos: